蛋白电泳系统技术参数

- 数量：2套

- 1．电泳仪电源：

- 1.1．电源独立的双通道设计，两边输出端口可同时独立输出300V，3.0A，350W模式；设定范围1分钟-99小时59分钟，完全可调；

- *1.2．可编程的输出范围：

- *1.2.1  10-300V，完全可调，增量为1V；

- *1.2.2  0.01-3.0A，完全可调，增量为0.01A；

- *1.2.3  1-350W，完全可调，增量为1W；

- 1.3．可自动切换的恒定电压、恒定电流或恒定功率；

- 1.4．具有暂停和恢复功能；

- 1.5．可编辑和储存不少于5个设定程序；

- 1.6．具有实时时钟功能，具备顺数/倒数时间切换功能

- 1.7．安全特性:无负荷检测，负荷突变检测，接地泄漏检测，超负荷/短路保护，过电压检测，输入电路保护，停电后自动打开电源

- 2. 垂直电泳槽

- *2.1. 凝胶数：1-4

- 2.2. 手灌胶：使用玻璃板灌制

- 2.3  凝胶尺寸（宽X长）：预制：≥86mm x 68mm；手灌：≥83mm x 73mm；各尺寸偏差不超过3mm

- 2.4  玻璃板尺寸：短玻板 ≥101mm x 73mm ； 长玻板  ≥101mm x 82mm；各尺寸偏差不超过3mm

- 2.5  2块凝胶的缓冲液总体积：≤700ml

- 2.6  4块凝胶的缓冲液总体积：≤1000ml

- 2.7  SDS – PAGE经典运行时间 ：35-45分钟（在200V恒定电压下）

- 2.8  兼容性：可使用适配的预制胶，与转印槽适配

- 2.9  每套系统配置两个电泳模块

- 3.  转印槽

- 3.1．可同时转印2块100nm X 75nm凝胶,也可以进行低强度的隔夜转印;

- 3.2．近相距的电极以产生强电场保证高效的蛋白转印;

- 3.3．设有清晰的标志,确保转印过程中凝胶的正确定向;

- 3.4．蓝色冰盒可完全置于转印槽内,在快速转印过程中吸收热量;

- 3.5．缓冲液要求: ≤1000ml;

- 3.6. 配置一个转印模块；

- 4.用途及要求：用于科研使用；

- 5. 配置要求：

- 5.1  电泳仪电源：2个

- 5.2  转印槽及配件：2套

- 5.3  垂直电泳槽及配件：2套

- 5.4  制胶架：4个

- 5.5  备用电泳槽电源线：4根

- 5.6  1.5mm/10孔制胶梳子：4包

- 5.7  备用制胶密封胶条：4份

- 5.8  备用电泳槽：8个

- 5.9  称量器具：2套（千分之一精度）

- 5.10  备用转印冰盒2个