中央心电监控技术参数

1、具备远程PC浏览软件，可安装到办公电脑上，查看病人数据；

2、远程浏览软件支持查看病人的实时数据，可查看的参数及波形种类要求与中央站保持一致；

3、支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据；

4、支持不同中央站之间转移病人数据；

5、支持集中获取网络中病人监护仪信息（例如设备名称，序列号，软件版本等）；

★6、支持通过中央站集中配置网络中的监护仪；

★7、支持通过中央站集中升级网络中的监护仪；

8、支持Windows 10 操作系统；

★9、具备SSL通信加密；

10、具备数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失；

11、具备时间同步功能，可与医院时钟服务器连接，并对联网的监护仪进行时间同步；

★12、中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的输注泵产品的用药信息；

★13、至少支持64床病人集中管理；

14、可以控制监护仪接收/解除/转移病人；

15、可以控制监护仪启动/停止NIBP测量；

16、可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关/级别/上下限；

★17、可以控制监护仪进入夜间模式。中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式；

18、支持备份或恢复中央站的配置；

19、支持自动设置床旁监护仪的位置信息（科室，床号）；

20、支持集中显示所有连接的监护设备的使用率情况；

21、支持统计和输出设备在各科室内的使用率情况；

22、主机可选配支持连接至少3个显示屏；

23、显示器尺寸应≥21英寸；

24、单个显示屏可显示≥36个病人的数据；

25、支持重点观察，单个病床可以显示≥8道波形，≥16个参数区；

26、支持高、中、低三个报警级别；

27、支持趋势图/表回顾功能。支持自定义趋势组功能，可由用户自行选择参数及调整参数顺序；

28、备事件回顾功能。支持事件列表显示及筛选，并支持事件重命名，锁定及备注功能；

29、提供心肌缺血图形化显示工具，可以快速查看ST值的变化。